규격서

삼육대학교입찰공고: 2024-34-01 (혁신) 동작추적 시스템 구매

물품분류번호	품 명	단위	수량
49211819-23459421	동작분석 시스템	sys	1

가. 용도

근전도와 자이로 기능이 포함된 센서와, 신체의 움직임을 시각화하는 프로그램으로 동작을 분석함

근육이 발생시키는 전기신호와 함께 인체 동작의 속도 및 회전 변화를 함께 측정할 수 있음

측정된 신호를 무선으로 전송하는 기능이 있음

생체역학 분석, 바이오 피드백 레포트 기능이 있음.

나. 특징

근육의 움직임이나 활성도, 관절의 움직임을 측정하는 제품으로 피부에 부착

무선으로 데이터가 전달되기 때문에 움직임이 부자유스러운 노인이나 아동도 쉽게 사용 가능

Dry type (건식) sEMG (Surface EMG)

자이로센서 내장, 센서당 EMG 1채널과 가속도 3채널, 자이로 3채널 제공 (magnetic 3채널은 SDK로 가능)

병렬 Bar 형태로 설계, 정밀한 신호 측정 (미국특허)

송수신거리 : 40m (RF mode)

2시간 충전으로 8시간 사용 가능

2000 Hz 표본추출률 설정 가능

소모품은 접착용 양면테이프만 필요

EMG 및 각 채널 Raw 데이터 측정 프로그램 제공

USB연결방식: 데스크탑, 노트북 등 USB포트가 있는 PC는 모두 사용 가능

Windows 기반의 OS에서 사용 가능 (Win10 포함)

SDK, API 제공

다. 규격 및 사양

구 분	규격 및 사양
센서	Sensor Channels	1x EMG, up to 6x IMU
	Reference Type	Dual on-board stabilizing reference
	Inter-Electrode Spacing	10 mm
	EMG Bandwidth	20-450 Hz, 10-850 Hz options
	EMG Sampling Rate (Max)	4370 sa/sec
	Accelerometer Sampling Rate (Max)	963 sa/sec
	Gyroscope Sampling Rate (Max)	741 sa/sec
	Orientation Sampling Rate (Max)	222 sa/sec
	Resolution	16 bit
	EMG Baseline Noise (typical)	750 nV
	EMG Input Range	11 mV / 22 mV rti
	CMRR	<-80 dB
	Inter-Sensor Latency	1 sample period (No inter-sensor latency)
	On-Board EMG Filter	Butterworth bandpass (40/80 dB/dec) RMS Envelope Calculation (100ms window)
	Real-Time IMU Orientation Filter	Quaternions or RPY (selectable)
	Battery Life	8 hours
	Recharge Time	2.5 hours
	Size	27(L)mm x 37(W)mm x 13(H)mm
	Weight	14g
본체	Communication	RF Protocol, 최대 16개 센서와 무선 통신
	Operating Range	40m 반경 이내
	Interface	Single USB interface
	Output	Trigger Module Connector
	USB Type	USB 2.0 compliant high speed
	Temperature Range	5-50 degrees Celsius
	Size	241(L)mm x 276 (W)mm x 127 (H)mm
소프트웨어	EMG 및 생체신호 분석 프로그램
	동시에 작동되는 여러 장치들과 호환 (Trigno sensor)
	EMG 및 각 채널 Raw 데이터 측정
	간단한 조작으로 데이터 계산
	SDK, API 제공
	실시간 시각화 기능
	맞춤형 바이오 피드백 모듈
	CSV, matlab 처리용 파일 제공
	레포트 기능

라. 시스템 구성

품 목	수 량	비 고
1) Trigno Digital Base Station	1
2) Power Adapter	1
3) USB Cable (5 ft.)	1
4) Trigno Sensor Skin Interface (80/pk)	5
5) Laird USB RF Adapter	1
6) User's Guide	1
7) EMGworks 4.x Pro License	1
8) Trigno Avanti sensor	4
9) STT Isen SW	1

마. 참고사항

납품업체는 제조사 또는 공식 공급사로부터 제공받은 ‘정품 및 기술지원확약서’를 제출해야 함

납품업체는 직접 납품을 해야 한다(대리납품 금지)

납품업체는 생체역학분야의 기술지원이 가능해야 함

납품업체는 추후 지면반력기, 동작분석기 등의 장비 추가 시 기술지원을 직접 실시해야 함

계약 후 30일 이내 납기 가능

설치 완료 후 1년간 무상보증

끝.