【별지 12호 서식】

규   격   서
Commodity Description

관세분류번호
(H.S.K NO.)

품목번호

(Item No.)

품명 및 규격

(Description of Commodity)

단위

(Unit)

수량

(Q'ty)

903084000000

23182125

건식뇌파 측정시스템

Set

1

A. Feature

: 실시간 임피던스 체크 기능

: 국제 10-20 시스템에 의한 자동 포지션 선택

: 장비 자체에 심전도, 안전도, 근전도 등의 Receiver Port 가 포함.

: 무선 블루투스 방식 과 유선 방식 의  2가지 기능이 선택적으로 활용가능.

: 저장방식이 CSV, EDF 포맷으로 저장가능.

: NeuroGuide, BCI2000, EEGLab, ERPLab, Mensia, OpenViBE, EEG lab 등과 호환가능

: Laxtha 사의 TeleScan 및 Addon 시리즈와 공식적으로 호환가능

B. Specification

채널	뇌파 21채널 3개의 옥스채널 (ECG, EMG, EOG) Receive Port
제품 외형	쉽게 깨질수 있는 3D 프린터로 제작하지 않고 금형 사출로 제작한 단단한 케이스(튼튼한 외형), 각 센서마다 2중 스프링이 존재하여 장시간 완충작용. (착용의 편안함)
센서 타입	건식 능동 센서(Active Dry Electrode)
위치 조절	전후방, 좌우, 상하 3곳의 머리 사이즈 및 위치 조절 기능 (정확한 10-20 system Positioning)
쉴드 케이지	신호센서 주변에 보호벽, 외부환경 및 노이즈에 대한 클리어한 데이터 획득
공통모드팔로워	Pz (어느위치에도 변경가능해야 함)
소프트웨어	DSI streamer SW : Raw Data를 획득하고 CSV, EDF 로 저장가능한 데이터 획득 SW

샘플링(Sampling Rate)	300 Hz
AD 컨버터	16 Bit
대역폭 (BandWidth)	0.003 ~ 150 Hz
무선 방식 (Wireless)	블루투스 (기본탑재)
이득 (Gain)	60
인풋 임피던스(1Hz)	47Gohm
노이즈(1-50 Hz)	<3 uV pk-pk
Headsize fit	52-62 cm (54-62cm 최적)
Text Addon	외부데이타를 TeleScan SW로 불러오는 SW

- 설명

1) 능동전극, 혁신적인 건식센서를 이용하여 기존의 젤타입 뇌파보다 쉽고 간편하게 측정

할 수 있는 다원생체계측 시스템.

2) 각 센서마다 스프링이 부착되어 오래 착용해도 편안한 착용감 유지.

3) 사용 후 특별한 이물질이 남지 않음.

4) 무선블루투스 측정방식으로 원하는 공간에서 무선으로 측정가능.(자동차, 워킹 등)

C. System Configuration

- 뇌파 21채널

- 3개의 옥스채널 (ECG, EMG, EOG)  Receive Port

D. Accessories

소모성건식센서, 완충용 폼패드, 센서 조정기, 센서크리너, 알콜,

충전기 및 배터리, 마이크로 USB 케이블

E. Remark

1. 제조사 및 공급사에 의한 1년간 품질 보증

2. 제조사 또는 총판회사의 기술지원확약서 (장비수리에 대한 A/S 및 기술교육)

3. 납품기한 3개월 이내

2023년 6월 1일