【별지 12호 서식】

규 격 서 Commodity Description
관세분류번호 (H.S.K NO.)	품목번호 (Item No.)	품명 및 규격 (Description of Commodity)	단위 (Unit)	수량 (Q'ty)
9027.30-1000	41113037	다기능 마이크로플레이트 리더기	Set	1
A. Feature 본 장비는 Microplate를 이용하여 plate 내부의 변화를 광학적으로 분석하는 장비이다. Microplate reader를 이용하여 사용하는 광학적인 파장은 monochromator를 이용하여 조절할 수 있으며 이를 통해 각 파장대의 스펙트럼에 따른 광학적 정보를 분석할 수 있는 장비이다. 3. 해당 장비를 통해 얻을 수 있는 광학적 정보는 흡광도(Absorbance), 형광도(Fluorescence), 발광도(Luminescence)이며 흡광도의 경우 230nm ~ 1,000nm 사이의 파장영역, 형광도의 경우 230nm ~ 850nm 사이의 파장영역을 분석하여 화학적, 생물학적 분석연구에 적용되는 장비이다. 4. Tuneable monochromator : 다양한 파장을 임의로 선택할 수 있으며, 미지의 시료에 대한 스캐닝이 가능하다. 5. 형광의 Top/Bottom 방식을 소프트웨어 상에서 구현한다. 6. 6 ~ 384 well Plate의 규격을 제공 받아서 모든 측정 모드에서 사용할 수 있다. 7. 모든 Plate에서의 Kinetic 측정이 가능하다. 8. 큐벳 어댑터(Cuvette Adaptor)와 마이크로플레이트를 하나의 시스템에서 측정가능하며, 큐벳 어댑터를 이용하여 4개의 큐벳을 동시에 측정 가능하다. 9. 온도 컨트롤은 상온에서 42℃까지 온도 조절이 가능하다. 10. 시료의 원형 및 직선형 shaking 이 가능하다. (11가지의 강도, 시간 선택 가능) 11. Cuvette port를 이용해 큐벳 측정이 가능하며, software 내에서 제어가 가능하다. 12. 모든 Plate에서의 Kinetic 측정이 가능하다. 13. 장비위에 장착된 버튼으로 마이크로플레이트의 in/out이 가능하다. 14. Excel software로의 데이터 변환이 가능하다. 15. Advanced 소프트웨어는 데이터 변형, 계산(Background correction of spectra, curve smoothing, peak identification, 3D scanning feature) kinetic, standard curve, DNA 농도 측정 및 cell based assay(growth curve, IC50 등)를 가능하도록 지원한다. 16. Tecan 자동화 장비와 별도의 비용 없이 연동 가능하다. B. Specification 1-1. Microplate Reader 1) 광원 : Xenon Flash lamp 2) Plate format : 6 ~ 384 well plate 3) 검출기(3개) a. 흡광 : UV Silicon photodiodes b. 형광 : UV and red sensitive PMT c. 발광 : Photon-counting low dark current PMT 4) 흡광(Absorbance) a. 파장선택 : Monochromator b. 파장 범위 : 230 ~ 1,000nm c. 파장 정확도 : <± 0.5nm for λ > 315nm ; < ± 0.3nm for λ □ 315nm d. 파장 재현성 : <± 0.5nm for λ > 315nm ; < ± 0.3nm for λ □ 315nm e. Ratio accuracy 260/280nm : ± 0.07 f. Precision@260nm : < 0.2 % g. Accuracy@260nm : < 0.5 % h. 측정 범위 : 0 ~ 4 OD 5) 형광(Fluorescence) a. 파장선택 : Monochromator b. 파장범위 : Ex 230 ~ 850nm / Em 280 ~ 850nm c. 파장 정확성 : <± 2nm for λ > 315nm ; < ± 1nm for λ □ 315nm d. 파장 재현성 : <± 1nm for λ > 315nm ; < ± 0.5nm for λ □ 315nm e. FI, TRF 가능 f. 감도 Top ≤ 170 amol/well(100 μl; 384-well plate) Bottom ≤ 9.0 fmol/well(200 μl; 96-well plate) 6) TRF a. 감도 : ≤ 90 fmol/well(100 μl; 384-well plate) 7) 발광(Luminescence) a. 파장선택 : Filter whee b. 파장 범위 : 370 ~ 600nm c. 감도 Glow Luminescence : < 225 amol ATP/well(25 μl; low volume 384-well plate) Flash Luminescence: : < 12 amol ATP/well(55 μl; 384-well plate) 8) 온도 컨트롤 : Ambient +5℃ - 42℃ 9) Shaking : Linear, Orbital(강도 : 11mode) 10) 최고 측정 속도 - 96 well plate : less than 20 sec - 384 well plate : less than 30 sec 1-2. 분석 Software 1) 정성, 정량 EIA 분석이 가능하다. 2) 주요한 curve fittings 선택 가능하다. - point to point, linear regression, non-linear regression, cubic spline, akima, polynomial, LogitLog, four and five parameter fit 3) Dilution series와 ICx 계산에 대한 사용이 간단한 software이다. 4) Data 입출력, Sample ID에 대한 자동 입력이 가능하다. 5) Kinetic data 분석이 가능하다. 6) 데이터가 엑셀로 자동 변환 된다. 7) Spectra 계산이 가능하다. - background correction, curve smoothing, wavelength selection, peak identification and 3D scanning tools. 8) Plate definition editor이 가능하다. 9) Tecan 자동화 장비와 연동이 가능하다. 10) 사용자마다 권한 부여 기능이 가능하다. 11) 수정에 대한 권한이 있는 사람을 별도로 지정이 가능하다. C. System Configuration 1. 주장비 1) 다기능 마이크로플레이트 리더 1 set 2. 보조장비 1) 컴퓨터 시스템 1 set 2) 기본 소프트웨어 1 ea 3) 분석 소프트웨어 1 ea 4) 작동설명서 1 ea 5) PC Communication USB cable 1 ea 6) MicroOffice 정품 1 ea 3. 악세사리 1) Cuvette Adaptor 1 ea D. Accessories 1. 컴퓨터 시스템 1 set - CPU : I-5 - RAM : 4 GB 2. 악세사리 1 set 1) Cuvette Adaptor 1 ea E. Remark 1. 장비는 제조사 인증 공식 대리점 또는 동등한 자격을 갖춘 사업자가 최종 사용자가 지정하는 장소에 설치 및 교육을 진행한다. 2. 실행 test 후 1년 동안 보장된 service를 제공한다. 3. 납품기한: 1개월

2023년 6월 1일