【별지 12호 서식】

규   격   서
Commodity Description

관세분류번호
(H.S.K NO.)

품목번호

(Item No.)

품명 및 규격

(Description of Commodity)

단위

(Unit)

수량

(Q'ty)

9018.19.9000

42182310

-24658538

심부근육측정시스템

set

1

A. Feature

심부 근육 측정 시스템은 인체 근육의 생체 신호를 측정하고 분석할 수 있는 장비로써 근육신호와 함께 인체동작의 속도변화를 함께 측정할 수 있는 장비.

1개의 근전도 센서에 3축 가속도, 자이로, 지자계 등의 기능이 내장 되어 있으며, 외부 케이블만 연결하면 힘, 압력, 각도, 신체 생체 모니터링 까지 할 수 있는 기능이 내장되어 있는 장비로써 기존 근전도 측정뿐만 아니라 복합측정이 가능한 최신의 근전도 장비임.

○ 사용자의 동작시 근육에서 발생되는 생체 신호를 측정 평가하는 장치로서 교육 및 연구용도로 사용하고자 한다.

○ 본 시스템은 심부 근전도 신호 측정 장비로서 단독 사용이 가능하고 비디오 영상과 동기되어 사용자의 움직임 측정과 동시영상도 함께  사용하며, 외부 장비(힘판, 근전도, 비디오 영상, 아이소키네틱 장비, 트레드밀형 보행분석 장비, 판형 보행분석 장비)와 연결 되어 한다.

○ 본 시스템은 다양한 많은 외부 장비들의 모든 데이터들을 동기화하여 하나의 프로그램에서 운영 및 획득 되어 한다. (힘판, 근전도, 비디오 영상, 아이소키네틱 장비, 트레드밀형 보행분석 장비, 판형 보행분석 장비...)

○ 본 시스템은 근육신호와 함께 인체의 속도변화를 동시에 측정 되어야 한다.

○ 본 시스템은 외부 사용을 위하여 최소형, 경량, 부착형 여야 하며, 외부에서도 사용이 가능 하여야 한다.

○ 본 시스템은 4,000Hz 이상의 샘플링 속도 여야 한다.

○ 본 시스템은 센서 내장 메모리가 있어 데이터 손실을 최소화 해야 한다.

○ 본 시스템은 다양한 외장 센서들과 연동이 가능해야 한다.

○ 본 시스템은 선이 없는 실시간 완전 무선 송수신 방식으로 동작 움직임시 연결선으로 인한 동작의 간섭 및 방해가 없어야 한다.

○ 본 시스템은 근전도 의료기기로 등록되어 있어야 한다.

○ 본 시스템은 내장 배터리 교체 및 센서 수리 가능하여 유지 보수 비용 절감(신규 구매 불필요)

○ 본 시스템은 심부 근육 외에도 표면 근전도 신호를 획득 및 분석이 가능해야 한다.

○ 본 시스템은 피부 전처리 상태(임피던스) 확인이 가능해야 한다.

B. Specification

1) 수신장치

통신방식: 근전도 센서 데이터 수신

USB 연결방식 및 USB 전원 사용

사이즈: 18×10×18cm (L×W×H) 이하

2) 무선 근전도 센서

센서 사이즈: 4×3×1.5cm (L×W×H) 이하

무게: 10∼16g 범위 내

터미널 전극 연결방식: 핀치 타입 또는 바늘 전극 연결형

Ag/AgCl 전극 및 바늘 전극 사용

베이스라인 노이즈: 1μV 이하

샘플링 속도: 4,000Hz 이상

내부 샘플링 분해능: 16it 또는 24bit

공통모드 제거비(CMRR): 100dB 이하

입력범위: ±24,000μV 이하

3축 가속도 센서 샘플링 속도: 500Hz 이상

IMU 센서 샘플링 속도: 400Hz 이상

무선 전송 범위: 30m 이상

범위초과 시 내장메모리에 자동백업 및 복원 가능

운영시간: 8시간 이상

내부 배터리 수리 가능형 센서

3) 심부 근육용 측정 리드선

사이즈 : 8.5×4×2.5cm (L×W×H) 이하

무게 : 13.5g 이하

파인 와이어 타입

4) 소프트웨어

실시간 근전도 데이터 획득 가능

외부 장비들 (비디오, 동작분석 장비, 힘판, 아이소키네틱 장비등)과 실시간 동기화 및 데이터 획득 기능

신호 프로세싱(실시간 및 사후 모두 가능)

데이터 C3D, Text, Excel, ASCII, 파일 출력기능

통계분석된 보고서 내보내기(excel, csv, text 등)

자동분석 템플릿 보고서 기능

템플릿 편집 및 맞춤형 템플릿 생성가능

파이선 코딩 가능

C. System Configuration

1. 무선 수신기	1 개
2. 무선 근전도 센서	3 개
3. 심부 근육용 측정 리드선	3 개
4. 데이터 획득 소프트웨어	1 개

D. Accessories

1. USB 케이블	1 개
2. 전원케이블	1 개
3. 이동용 가방	1 개
4. 센서 부착용 양면 테이프	1 Pack

E. Remark

1. 제조사 및 공급사에 의한 1년간 품질 보증

2. 작동 교육외 근전도의 관련 전문가에 의한 응용 교육이 반드시 이루어져야 하며, 여러종류의     외부 장비와 동기 및 연결설정을 하여야 한다.

3. 납품기한: 3개월

2023년 6월 1일