국  문  규  격  서

Commodity Description

품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
형광 빛 화학 이미지 분석 시스템	Sys	1

가. 특 성 :

1.실험용 분석용인  1-D,  2-D gels, dot 또는  slot blots, auto radiographs, TLC plates, western blots , photographs, ELISA plates, tube gels , 3-felx multi fluorescence  western 그리고 Microscopes slides 분석이 가능하다.

2.본 시스템은 사용자 친화적으로 최적화 되어 있는 Image Lab4.1 멀티 플렉스 프로토콜을 셋업하여 DNA, RNA, 단백질의 분석이 분리되어있으며 이를 문서화 시킬 수 있는 특성이 있다.

3.본 시스템은  필름을 대체하는 고감도의  image와 고 활용도의 multiplex 능력으로 fim 소모 비용과 실험 시간을 줄여주는 경제성을 가진다.

4.컴퓨터에 연결되어 있는 Window 소프트 웨어을 통해 손쉽게 이미지를 얻고, 최적화, 정량화 ,문서화 할 수 있으며 최적 1200dpi, 고 해상도의 이미지를 생산함으로서 논문 출간에 적합한 고 해상도 이미지를 제공한다.

5.본 시스템은 고 해상도 시스템으로써 0.1ng 이하 DNA 밴드를 볼 수 있으며, stain-free 테크놀로지를 실행 함으로써 최소한의 노력으로 품질관리(QC) 를 위한 단계별 검증의 수행이 가능하다.

나. 시스템 구성

1. Chemiluminescent, Multi 형광 이미지 분석 장치                                                                       1 Set

2. 1-D 분석 소포트 웨어                                                                                                          1 Set

3. 데이터 분석 장치                                                                                                                 1 Set

4. 부속품                                                                                                                               1 Set

다. 사 양

1. Chemiluminescent,multi 형광 이미지 시스템        1 Set

1) 암실화된 자외선 조사기

가 .형광젤을 보기 위한 암실의 불필요

나. 전방 드로우 타입의 UV 트랜스 일루미네이터 (눈으로 gel 확인 및 cutting이 가능하다)

다. 모든 illumination 빛 조절을 소포트 웨어를 통해 가능하다.

라. Gel alignment templete를 장착하여 gel 또는 membrane을 정 중앙에 쉽게 맞출수 있다.

마. UV 조사기에 cut off 스위치가 장착되어 있다.

바. 불투명한 시료에 대한 Epi-백색광 조사기

사. 점등 후 5분뒤에 꺼지는 자동 소등 장치

아. UV 트랜스 일루미네이터 사이즈

1. 최대 샘플 적용 사이즈 : 28x 36 cm

2. 이미지 가능 크기 : 25 x 26 cm

자. Double door system으로 상, 하 door를 분리하여 필요광원을 조절 가능하다.

차. 광원 (Light source)

1. Trans UV (254,302,365가능), 기본 장착은 302nm

2. Blot, film, TLC plate 등을 위한 Epi-illumination (백색광원 )와 Red, Green, Blue (빨강, 초록, 파랑) 광원

이 장착 되어 있으며 소프트웨어를 통하여 조절 가능하다.

2) 초 냉각 기능과 줌 기능이 되는 CCD 카메라

가. 픽셀 깊이 : 16-bit

나. Linear 유동성의 범위 : >4.0 배

다. 냉각 시스템 : peltier thermoelectric 시스템

라. 냉각 온도 :  -30℃ (absolute), -50℃(relative)

마. 희미한 밴드에 대한 노출시간 기능

바. F-stop 1.2 : Chemiluminescent 이미지에 대한 더 많은 빛 수집

사. 이미지 해상도  (4.0 M 픽셀), 픽셀 크기 (6.45 x 6.45 um)

Binning setting: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 binning

아. 모터라이즈 되는 줌 렌즈, C-mount

자. CCD카메라로부터 실시간 이미지 전송 기능

차. 재현성 있는 카메라 셋팅: 이미지 획득 조건을 카메라에  프로토콜화 저장, 설정 프로토콜을 저장을 통하여

100% 재현성 보장: 이미지 크기, 빛의 선택, filter 선택, 분석 및 리포트 방법 설정등을 저장, 불러오기 가능

카. 전동식 zoom 랜즈와 수치 feedback: 이미지 획득시 랜즈를 조절에 있어 발생하는 다양한 변화 조건을 균일

하게 제거하여 이미징 장비에 의한 영향을 최소화 시킴

타. Image flat fieding:특허받은 기술을 이용하여 이미지 획득 가능(US patent 5,951,838)

파. 자동초점조절: 미리 설정된 초점값을 이용하여 샘플 높이와 크기에 맞게 자동 초점이 조절된다.

하. 실험 재현성 : 설정 프로토콜을 저장을 통하여 100% 재현성 보장: 이미지 크기, 빛의 선택, filter 선택, 분석

및 리포트 방법 설정등을 저장, 불러오기 가능

3) 형광 bandpass 필터 (자외선/적외선 Interference 필터)

가. Amber : 광 범위 필터: 548-630nm

이용 가능한 형광물질 : SYBR Green/GFP/SYBR Gold/Fluorescein/CY3/Rhodamine/SYPOR Ruby/Texas           Red, Hoechst/Coumarin

나. 520DF30nm with  Blue LED light source

다. 560DF500nm with  Green LED light source

라. 630BP30nm with  Red LED light source

4) 기술 사양

가. 직관적인 운용 프로토콜 설정: 직관적으로 운용 가능한 시스템으로, 사용자는 application 또는 채널만 선택 후 소프트웨어가 자동적으로 filter, 광원, 카메라의 최적조건 세팅하여 이미지 획득과 분석을 실행 한다.

실제 특허 처리된 Dynamic Flat Fielding technology 채택 : uniform data for accurate quantitation, <5% CV.

나. 멀티 채널 이미지와 분석값 제공: 멀티플렉스 이미지는 다양한 image 파일로 변환 가능 하며, 이미지를 각자 또는 조합하여 디스플레이 가능하다. 볼륨데이터는 컬러 이미지 변환되어 데이터 해석을 손쉽게 함.

다. 고감도 성능: 고감도를 위한 bin과 gain을 사용자가 조절 가능 : 최적의 감도를 제공함

라. 고화질 이미지 제공:특화된 카메라 구성과 방식으로 고 해상도, 고 감도의 이미지를 gel 또는 blot에서 획득 가능하고, 분석 가능함.

마.Stain-free 셋업 : Western blotting 실험 과정 중 필요한 단계별 검증 포인트를 효과적으로 체크. 결과에 대한

신뢰성 검증 가능.

바. 멀티 플랙스 이미지 획득 후 Normalization tool을 이용하여 control과 샘플간의 보정 수치 전환 가능.

2. 1-D Analysis Software  (Image Lab 4.1)                       1 Set

1. 다중-채널 이미지 수집가능

2. 수집가능 파일 크기 : 8-bit, 24-bit, 32-bit 이상

3. 자동 integrating 시간 가능

4. PC, Macintoch 컴퓨터 가능

5.수집한 이미지를 컴퓨터 통한 직렬 프린터 및 주석, 분석 가능

6.자동 이미지 저장, 수집 가능

7.정확한 정량 분석을 위한 자동 노출 가능

8. Coomassie Blue, Silver stain, EtBr, FITC, Texas Red,  SYBR Green Radiant Red, Zinc Stain  custom 분석 가능

9. 밝기, 명도, gamma correction 조정 가능

10.이미지 줌, panning 가능

11. 이미지 데이터 text, 넘버링 작업 가능

12.분석을 위한 이미지 Crop 가능

13.이미지 rotation  90'(왼쪽, 오른쪽), 180', custom 가능( 0.01‘ step)

14. 최적의 이미지 전시와  정확한 정량을 위한 transformation 가능

15.High frequency noise, background 필터링 : horizontal, valley to valley and rolling disk(Deconvolution)

Gradient gels을 위한 gradient background subtraction 가능

16. 8, 12, 16 and 32-bit 데이터 분석 가능

17.256(8-bit), 4,096(12-bit), 65,536(16-bit) gray levels 분석 가능

18.자동 lane , band finding 가능

19.Contour function을 이용한 실제 volume 분석 가능 (절대정량)

20.정확하고 빠른 실제 분자량 결정 가능

21.사용자 관심 밴드의 빠른 volume분석 가능 : Quick volume, profile을 디스플레이

22.정확한 Volume 분석, 분자량 결정하여 linear, Quadratic, Cubic, Logistic, Point to Point, Elder Southern ,

Cubic Spline 그래프로 전환, 변환 표현 가능.

23. 자동 band 비교, matching 기능에 따라 사용자 실험 lane의 Matching, 유사성 비교 가능

24. multiful molecular weight marker를 통한 smiling 현상 보정

25.패턴 유사성, schematic 밴드 display에 의한 gel 레인 재조정 가능.

26.RFLP, RAPD & Densdrogarm Creation Function using Neighbor Joining, Single Linkage, Complete

Linkage, UPGMA, WPGMA, Centroid, Median, Ward's clustering methids and similarity matrix 가능

27.각각의 패턴 유사성에 따른 similarity matrix creation with numericla data 분석 가능.

28.Flexible Annotation 가능.

29.새로운 자용자에게 소프트웨어 내부 동영상 tutorial과  quick guide 이용하여  소포트 웨어 작동법 교육 가능.

30.TIFF , JPG, PNG, bmp 이미지 exports 가능

31.인터넷을 통한 무료 소포트웨어 upgrade 가능.

32. Automation 매니저 :레인, 시료 레이아웃, 분자량 결정값 overlay 가능하며 동시 불러오기 가능. 자동반복 분   석기능

33. 3차원의 3D viewer 기능.

34. unlimitted copy software : 공동장비로 사용시에도 image capture부터 분석까지 일체형 소프트웨어를 무한    제공 받음으로서 사용자 모두가 acuisition control, image editing, text annotation, volume quantitation 작업      수행가능

라. 데이터 분석 시스템

1.컴퓨터 시스템

Pentium IV 3.0GHz, HDD 80GB, RAM 2G, CD-ROM, 15"TFT Monitor, Win7 OS

1 EA

2. Thermal Printer(sony UDP)                                                              1 EA

1) Printing method : Thermal printing on thermal sensitive paper

2) Image size : 5.1" x 3.9"

3) Resolution : 1022W x 500H(dot x lines)

4) Gray scale label : 256 gradation

5) Printing speed : 4.7sec

6) Power : 110V/220V, 50/60H

마. 부속품

1. 520DF30nm with  Blue LED light source

2. 560DF500nm with  Green LED light source

3. 630BP30nm with  Red LED light source

바. Remark

1. 보증기간 1년

2. 설치 및 운용 완료